**ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 1.17**

**Մանրէազերծման գործունեության** **սանիտարահիգիենիկ**

**և հակահամաճարակային վերահսկողության**

**(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝** **Q 86.10)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Հարց** | **Պատասխան** |
| 1. | Տնտեսավարող սուբյեկտի տվյալները (անվանումը, պետական գրանցման համարը, ամսաթիվը, վկայականի սերիան և համարը, հարկ վճարողի հաշվառմաան համարը, ղեկավարի անուն, ազգանուն, հայրանուն) |  |
| 2. | Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայր և կոնտակտային տվյալները |  |
| 3. | Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող մասնաճյուղերը և գտնվելու վայրը |  |
| 4. | Տնտեսավարող սուբյեկտի լիցենզիայի տեսակները |  |
| 5. | Տնտեսավարող սուբյեկտի աշխատողների թիվը |  |
| 6. | Հեպատիտ Բ-ի պատվաստման ենթակա անձանց թիվը և պատվաստվածների թիվը |  |
| 7. | Կազմակերպություն դիմած անձանց թիվը |  |
| 8. | Տնտեսավարող սուբյեկտում անցկացված վերջին ստուգման ավարտի ամսաթիվը |  |

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում մանրէազերծման գործունեության սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակաին նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Հարցեր** | **Հղում** | **Այո** | **Ոչ** | **Չ/պ** | **Կշիռ** | **Ստուգման մեթոդ** | **Մեկնաբանություն** |
| 1. | Բուժկանխարգելիչ կազմակերպության ղեկավարի հրամանով նշանակված է բժշկական իրերի մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման գործընթացի հսկողության պատասխանատու: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 23 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 2. | Պատասխանատուն տարին մեկ անգամ և ըստ անհրաժեշտության բուժկանխարգելիչ կազմակերպության ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում գործողությունների պլան, որը ներառում է. | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 26 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Գործընթացում ներգրավված բուժանձնակազմի անվանացանկը, |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 2.2 | Բուժկանխարգելիչ կազմակերպության ստորաբաժանումներում բժշկական իրերի մաքրման, ախտահանման, մանրէազերծման եղանակները` ելնելով վերջիններիս վտանգավորության աստիճանից: |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 3. | Բուժանձնակազմի կողմից բարձր մակարդակի ախտահանված և մանրէազերծված բժշկական իրերը ընդհանուր բժշկական իրերի խմբից վերցվում են միայն մանրէազերծ ունելիի կամ կորընցանգի օգնությամբ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 19 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4. | Բժշկական իրերի ախտահանման, մաքրման նախամանրէազերծման մշակման և մանրէազերծման բոլոր փուլերում կիրառվող միջոցները և նյութերը օգտագործվում են դրանց կից մեթոդական ուղեցույցի պահանջների համաձայն: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 20 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 5. | Բժշկական իրերի հետ շփվող բուժանձնակազմը մինչ աշխատանքի անցնելը պատվաստվում է վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N48-Ն հրամանի հավելված, կետ 22 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 6. | Բուժկանխարգելիչ կազմակերպության բժշկական իրերի մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման, մանրէազերծման գործընթացի հսկողության պատասխանատուն կազմակերպում և իրականացնում է՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 27 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Կիսամյակը մեկ անգամ և ըստ անհրաժեշտության մաքրման, ախտահանման, մանրէազերծման աշխատանքների վերաբերյալ խորհրդակցություն` համապատասխան բուժանձնակազմի հետ, որոնք արձանագրվում են, |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 6.2 | Բուժկանխարգելիչ կազմակերպության ղեկավարի հրամանով հաստատվում է մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման, մանրէազերծման գործընթացների՝ ներառյալ կիրառվող քիմիական նյութերի և սարքերի օգտագործման գործընթացը քայլ առ քայլ նկարագրող գործունեության ստանդարտ ընթացակարգեր` համաձայն արտադրողի կողմից ներկայացված ուղեցույցների պահանջների և սահմանվում հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ, |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 6.3 | Հաշվառվում և գրանցվում է կազմակերպության աշխատակիցների շրջանում աշխատանքային գործունեության ընթացքում արձանագրված պատահական ծակոցները` կենսաբանական կամ քիմիական ազդակների վտանգավոր ազդեցության ենթարկվելու դեպքերը, սահմանում է հսկողություն ախտահանող միջոցների հետ աշխատելիս և միջամտություններ իրականացնելիս անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ: |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 7. | Արյունով և/կամ այլ կենսաբանական հեղուկներով աղտոտված բժշկական իրերը օգտագործումից անմիջապես հետո ենթարկվում են մաքրման` օտար նյութերի, կենցաղային աղտոտվածության, փոշու, միկրոօրգանիզմների և օրգանական նյութերի հեռացման նպատակով, ֆերմենտային նյութերի միջոցով` դրանց կից հրահանգներին համաձայն՝ խստորեն պահպանելով խտությունը, պահաժամը և ջերմաստիճանը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 28 |  |  |  | 2 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 8. | Ցածր և միջին մակարդակի ախտահանումից հետո բժշկական իրերը մանրակրկիտ լվացվում են հոսող ջրով` մինչև ախտահանիչ նյութի մնացորդների և հոտի ամբողջական վերանալը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 37 |  |  |  | 2 | Դիտողական  Հարցում |  |
| 9. | Բարձր մակարդակի ախտահանումից հետո բժշկական իրերը լվացվում են մանրէազերծ ջրով: Մանրէազերծ ջրի բացակայության դեպքում լվացվում են թորած կամ ֆիլտրված ջրով, այնուհետև չորացվում մանրէազերծ սավանով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 38 |  |  |  | 3 | Դիտողական  Լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 10. | Ներդիտակները /էնդոսկոպերը/ լվանալուց հետո չորացվում են 700 սպիրտով կամ օդի շիթով | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 38 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11. | Ախտահանող նյութերը և նախամանրէազերծման համար օգտագործվող լուծույթները պահպանվում են հերմետիկ փակվող, առանց վնասվածքների տարողություններում` օգտագործվող նյութին կից ուղեցույցում նշված պայմաններում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 41 |  |  |  | 2 | Դիտողական,  Փաստաթղթային |  |
| 12. | Ախտահանող, մանրէազերծող նյութերի աշխատանքային լուծույթների համար նախատեսված տարողությունները մակնշված են`  նյութի անվանման, խտության, նշանակության, պատրաստման ամսաթվի, պիտանելիության ժամկետի վերաբերյալ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 42 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13. | Բժշկական իրերի ախտահանման համար նախատեսված տարողությունների ծավալը և լուծույթի ծավալը ապահովում են դրանց լրիվ ընկղմումը լուծույթի մեջ` պահպանելով բժշկական իրերի վրա լուծույթի շերտի առնվազն 1 սմ հաստություն: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 43 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14. | Բժշկական իրերն ընկղմվում են քանդված և առանձնացված վիճակում, իսկ փակվող մասերն ընկղմվում են բաց վիճակում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 43 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15. | Ախտահանիչ նյութերով աշխատանքի հիմնական պահանջներն են. | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 39 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Օգտագործվում են միայն բժշկական կազմակերպության կողմից ձեռք բերված ախտահանիչ նյութեր, որոնք հսկվում են պատասխանատուի կողմից: |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 15.2 | Ախտահանումն իրականացվում է այդ նպատակի համար նախատեսված բնական կամ արհեստական ներհոս-արտաձիգ օդափոխությամբ հատուկ սենքում: |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15.3 | Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար օգտագործվում է մաքուր, չոր, կափարիչով ամուր փակվող տարողություն` պահպանելով աշխատանքային լուծույթի խտությունը: |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15.4 | Բժշկական իրերի լվացման համար օգտագործվող իրերը /խոզանակ և այլն/ ախտահանիչ նյութում չեն պահվում, դրանք պահվում են ախտահանելուց հետո չոր վիճակում |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16. | Բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունում օգտագործվում են միայն առանց կառուցվածքային վնասվածքների (ճաքեր, քերծվածքներ և այլն), կոռոզիայի հետքերով բժշկական իրեր: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 40 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17. | Ախտահանումից հետո իրականացվում է բժշկական իրերի նախամանրէազերծման մշակում կամ վերջինս համատեղվում է նախամանրէազերծման մշակման հետ մեկ գործընթացում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 44 |  |  |  | 2 | Դիտողական,  Փաստաթղթային |  |
| 18. | Բժշկական իրերի նախամանրէազերծման մշակման որակը գնահատվում է ազոպիրամային, ամիդոպիրինային կամ բենզիդինային փորձի միջոցով` արյան հետքերի որոշման համար, իսկ լվացող հեղուկում եղած հիմնային բաղադրամասերի (միայն այն դեպքում, երբ կիրառվող միջոցի աշխատանքային լուծույթի pH-ը 8.5-ից բարձր չէ)  առկայությունը ստուգվում է ֆենոլֆտալեինային փորձով` համաձայն կիրառվող միջոցների ուղեկցող հրահանգների: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 46 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19. | Ախտահանման, նախամանրէազերծման մշակման որակի ստուգիչ փորձը իրականացվում է ամեն օր` յուրաքանչյուր հերթափոխի ընթացքում միաժամանակ մշակված բժշկական իրերի 1%-ը, բայց երեքից ոչ պակաս: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 48 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 20. | Որակի հսկողության արդյունքների գրանցումներն իրականացվում են համապատասխան **Նշում 1\*-ի** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 49 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 21. | Արյան հետքերի հայտնաբերման դեպքում (դրական փորձ), մշակման ենթարկված բժշկական իրերի ողջ քանակը կրկնակի մշակվում է` սկսած ախտահանման փուլից` մինչև բացասական արդյունքը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 50 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային  Հարցում |  |
| 22. | Լվացող միջոցի հետքերի հայտնաբերման դեպքում (դրական փորձ), մշակման ենթարկված բժշկական իրերի ողջ քանակը լվացվում է հոսող ջրով` մինչև բացասական արդյունքը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 51 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային  Հարցում |  |
| 23. | Կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքի բացակայության դեպքում՝ մշակման բոլոր փուլերն իրականացվում են բաժանմունքների առանձին սենքերում՝ բացառելով մանրէազերծ և կեղտոտ բժշկական իրերի շփումը` ապահովելով բժշկական իրերի լվացման համար երկտեղանի ավազան: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 53 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24. | Կենտրոնական մանրէազերծման բաժնի սենքերը բաժանվում են 3 գոտու՝ կեղտոտ, մաքուր և մանրէազերծ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 55 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25. | Կեղտոտ գոտին բաղկացած է բժշկական իրերի ընդունման և լվացման սենքերից: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 55 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26. | Մաքուր գոտին բաղկացած է փաթեթավորման, լրակազմման (կոմպլեկտավորման) և մանրէազերծիչների բեռնման սենքերից: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 55 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27. | Մանրէազերծ գոտին բաղկացած է մանրէազերծ նյութերի պահպանման և առաքման սենքերից: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 55 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28. | Մանրէազերծ գոտու տարածքի կամ բաժանմունքների մանրէազերծման սենքերի օդն ախտահանվում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով (մանրէասպան լամպով) կամ այլընտրանքային այլ եղանակով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 55 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29. | Կենտրոնական մանրէազերծման բաժինն ապահովված է ներհոս-արտաձիգ օդափոխության համակարգով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 56 |  |  |  | 2 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 30. | Կենտրոնական մանրէազերծման բաժինն ապահովված է մշտական հոսող սառը և տաք ջրով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 56 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 31. | Կենտրոնական մանրէազերծման բաժնի սենքերի պատերը` հարթ և ամբողջական են, պատերը ջրակայուն, լվացվող և ախտահանվող ծածկով, առանց քիվերի և զարդարանքների: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 56 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32. | Կենտրոնական մանրէազերծման սենքի բուժանձնակազմը աշխատանքի ընթացքում կրում է հատուկ պաշտպանիչ արտահագուստ` ձեռնոցներ, դիմակ, բժշկական գլխարկ, ակնոցներ և խալաթ` բժշկական իրերի: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 57 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33. | Բժշկական իրերի մանրէազերծման գործընթացը իրականացնելու նպատակով բաժանմունքում առանձնացված սենքի համար պահպանվում են այն բոլոր պահանջները, որոնք ներկայացված են կենտրոնական մանրէազերծման սենքին: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 58 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34. | Բոլոր այն սենքերում, որտեղ իրականացվում է բժշկական իրերի մանրէազերծման գործընթաց, պահպանվում են օդի աղտոտվածության թույլատրելի մակարդակները`  մանրէների ընդհանուր քանակը 1 մ3  օդում (ԳԱՄ մ3), ոչ ավելի 500 (մինչև աշխատանքների սկիզբը), ոչ ավելի 750 (աշխատանքի ընթացքում), ոսկեգույն ստաֆիլակոկի գաղութների քանակը 1 մ3 օդում (ԳԱՄ մ3)՝ 0: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 59 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային Լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 35. | Կենտրոնական մանրէազերծման սենքում մանրէազերծման գործընթացն իրականացվում է բացառելով մանրէազերծ և կեղտոտ բժշկական իրերի շփումը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 60 |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 36. | Ֆիզիկական (գոլորշային, տաք չոր օդով, ինֆրակարմիր ճառագայթմամբ) կամ քիմիական (գազային, օզոնային) մեթոդներով մանրէազերծման նպատակով օգտագործվում են ստուգաչափված սարքեր և սարքավորումներ` տվյալ մոդելին կից շահագործման ուղեցույցին համապատասխան: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 61 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 37. | Մանրէազերծման տուփում բժշկական իրերի պահպանման տևողությունը կազմում է՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 62.1 |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | ցանկացած տեսակի մանրէազերծման տուփում, այն բացելուց հետո մանրէազերծ բժշկական իրերը պահվում են մինչև 24 ժամ, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37.2 | չբացված` առանց ֆիլտրի մանրէազերծման տուփում - 72 ժամ, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37.3 | չբացված` ֆիլտր ունեցող մանրէազերծման տուփում - 21 օր, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37.4 | մանրէազերծված բժշկական իրերը դասավորվում են մանրէազերծ սեղանի վրա, որի օպտիմալ տևողությունը 6 ժամ է, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37.5 | մանրէազերծ սեղանը պատրաստելուց անմիջապես հետո նշվում է պատրաստման ամիսը, ամսաթիվը, ժամը: |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 38. | Գոլորշային մանրէազերծման սարքերի աշխատանքային ռեժիմի գրանցումները իրականացվում են համապատասխան մատյանում:  **Նշում 2**\* | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 71 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 39. | Բժշկական իրերի գոլորշային եղանակով մանրէազերծման պայմաններն են՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 72 |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | դասավորվում են գոլորշային մանրէազերծող սարքի խցիկում և մանրէազերծման տուփերում, պարկերում և փաթեթներում, որոնք բեռնվում են ոչ խիտ, քան մանրէազերծող սարքի խցիկի կամ մանրէազերծման տուփի ծավալի 70 տոկոսը կամ երկու երրորդը (2/3-ը), |  |  |  |  | 2 | Դիտողական  Հարցում |  |
| 39.2 | մանրէազերծման տուփի վրա նշվում է բաժանմունքը, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 39.3 | մանրէազերծման ավարտից հետո` տուփի վրա նշվում է ամսաթիվը, վերջնաժամկետը և մանրէազերծումը կատարող բուժքրոջ ստորագրությունը, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 39.4 | գոլորշային մանրէազերծող սարքից մանրէազերծ տուփերը հանելուց հետո` սառելու ողջ ընթացքում ծածկվում են մանրէազերծ սավանով: |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 39.5 | գոլորշային մանրէազերծումը իրականացնում է ուսուցում անցած և մանրէազերծիչ սարքի հետ աշխատանքի թույլտվություն ունեցող բուժաշխատողը: |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 40. | Օդային մանրէազերծող սարքերում բժշկական իրերի բեռնման պահանջներն են. | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 79 |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | մանրէազերծման խցում մետաղական ցանցի վրա բժշկական իրերը դասավորվում են մեկ շերտով, առանց իրար հպվելու, բացվող գործիքները բացված վիճակում, |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 40.2 | խոշոր բժշկական իրերը տեղադրվում են մանրէազերծող սարքի խցիկի վերին դարակում, որպեսզի դրանք չխոչընդոտեն դեպի վեր տաք օդի հոսքին: |  |  |  |  | 3 | Դիտողական  Հարցում |  |
| 41. | Նախքան մանրէազերծումը սկսելը իրերը չորացվում են մինչև տեսանելի խոնավության վերանալը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 80 |  |  |  | 2 | Դիտողական  Հարցում |  |
| 42. | Չոր օդային եղանակով մանրէազերծված բժշկական իրերը պահվում են. | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 82 |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | սոսնձված կրաֆթ-փաթեթում՝ 20 օր, |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 42.2 | ամրակով փակված կրաֆթ-փաթեթում՝ 3 օր: |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43. | Չոր օդային մանրէազերծման սարքերի աշխատանքային ռեժիմի գրանցումները իրականացվում են համապատասխան գրանցամատյանում:  **Նշում 3**\* | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 83 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 44. | Գլասպերլենային եղանակով մանրէազերծումը կիրառվում է բժշկական իրերի մանրէազերծման համար, որոնց չափը չի գերազանցում 52 միլիմետրը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 85 |  |  |  | 2 | Դիտողական  Հարցում |  |
| 45. | Գլասպերլենային եղանակով  մանրէազերծման համար չոր փաթեթավորված բժշկական իրերը ամբողջությամբ տեղադրվում են շիկացած ապակյա գնդիկներով լցված խցիկի մեջ` առնվազն 15 միլիմետր խորությամբ, 20-180 վայրկյան տևողությամբ: Մանրէազերծման տևողությունը ընտրվում է տվյալ սարքի կիրառման հրահանգի համաձայն: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 86 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային Լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 46. | Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծվում են ջերմազգայուն բժշկական իրերը, որոնք կառուցված են այնպիսի նյութից, որը թույլ է տալիս դրանք ընկղմել քիմիական նյութերի լուծույթների մեջ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 88 |  |  |  | 2 | Դիտողական, Փաստաթղթային |  |
| 47. | Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծումն իրականացվում է. | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 89 |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | մանրէազերծող նյութի մնացորդները բժշկական իրերի վրայից լվացվում են առատ մանրէազերծ ջրով` ասեպտիկ պայմաններում, |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 47.2 | քիմիական նյութերի լուծույթներում մանրէազերծված բժշկական իրերը լվացվում են մանրէազերծ ջրով և անմիջապես օգտագործվում կամ դասավորվում են մանրէազերծ սեղանի վրա կամ տեղադրվում են մանրէազերծ տուփերում (բիքսերում) մանրէազերծ սավանով կամ թանզիֆե անձեռոցիկով փաթաթված` պահպանելով տվյալ տեսակի բիքսի պահպանմանը ներկայացվող պահանջները` կից հրահանգի համաձայն, |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային Լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 47.3 | քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծումը կատարվում է հերմետիկ փակվող ապակյա, մետաղյա, ջերմակայուն պլաստմասսե, արծնապատ (առանց վնասման) տարողություններում, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 47.4 | մանրէազերծման համար օգտագործվող աշխատանքային լուծույթի նոսրացումից խուսափելու համար, բժշկական իրերը մանրէազերծման են ենթարկվում չոր վիճակում` պահպանելով տվյալ նյութի կից հրահանգով պահանջվող մանրէազերծման պահաժամը, |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 47.5 | քիմիական մանրէազերծման աշխատանքները իրականացվում են ներհոս-արտաձիգ օդափոխությամբ կամ լավ օդափոխվող տարածքում` պահպանելով անվտանգության կանոնները, |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 47.6 | մանրէազերծող քիմիական նյութի աշխատանքային լուծույթը պատրաստվում է նյութին կից մեթոդական հրահանգին համապատասխան, |  |  |  |  | 3 | Դիտողական  Փաստաթղթային |  |
| 47.7 | բժշկական իրերի բոլոր խոռոչներն ու խողովակները լցվում են աշխատանքային լուծույթով և մանրէազերծման ողջ ընթացքում գործիքի վրա ապահովվում է 1 սմ-ից ոչ պակաս լուծույթի շերտի հաստությունը: |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 48. | Բժշկական իրերի լուծույթից հանելու, մանրէազերծ ջրով լվանալու և չորացնելու ողջ ընթացքում բուժանձնակազմը օգտագործում է անհատական պաշտպանիչ միջոցներ` դիմակ, մանրէազերծ խալաթ, բժշկական գլխարկ և ձեռնոցներ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 90 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49. | Բազմակի օգտագործման համար նախատեսված քիմիական լուծույթներ կիրառելիս, յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ, թեստ-զոլի օգնությամբ որոշվում է լուծույթի պիտանելիությունը` ազդող նյութի արդյունավետ նվազագույն խտությունը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 91 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 50. | Միևնույն լուծույթում միաժամանակ տարբեր մետաղներից կազմված բժշկական իրերը (չժանգոտվող մետաղ, խրոմացված, պղնձե ձուլվածք, նիկելապատ և այլ) չեն ենթարկվում մանրէազերծման: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 92 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 51. | Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծված ներդիտակները (էնդոսկոպերը) պահվում են համապատասխան պահարանում` հետևելով արտադրողի կողմից ներկայացվող շահագործման հրահանգի պահանջները: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 93 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 52. | Գազային մանրէազերծող սարքերում մանրէազերծումը իրականացվում է ապահովելով բժշկական իրերի մանրէազերծման պահաժամը և փաթեթավորման պահանջները՝ արտադրողի հրահանգին համապատասխան: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 94 |  |  |  | 2 | Դիտողական  Փաստաթղթային |  |
| 53. | Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծումը իրականացվում է ստացիոնար սարքերում 55 աստիճան (+550C) տաքության պայմաններում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 95 |  |  |  | 2 | Դիտողական  Փաստաթղթային |  |
| 54. | Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծումը շարժական գազային մանրէազերծող սարքերում իրականացվում է` ցածր ջերմաստիճանի` +17-230C աստիճան տաքության պայմաններում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 95 |  |  |  | 2 | Դիտողական  Փաստաթղթային |  |
| 55. | Բժշկական իրերը մինչ գազային եղանակով մանրէազերծելը չորացվում են: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 97 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 56. | Էթիլեն օքսիդով բժշկական իրերի մանրէազերծումը իրականացվում է թղթե, մագաղաթե, կրաֆթ-թղթի երկտակ փաթեթի կամ հատուկ այդ մեթոդի համար նախատեսված փաթեթների մեջ, իսկ փաթեթների տեղափոխումը` փակ վիճակում` տուփերով կամ գործվածքե պարկերով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 98 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 57. | Ջրածնի գերօքսիդի հիմքի վրա մանրէազերծումը կատարվում է պլազմային մանրէազերծող սարքում` համաձայն տվյալ սարքին կից հրահանգի պահանջների: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 99 |  |  |  | 2 | Դիտողական  Փաստաթղթային |  |
| 58. | Պլազմային մանրէազերծող սարքերում բժշկական իրերի մանրէազերծումն իրականացվում է չոր և ցածր ջերմաստիճանային (մինչև -55 աստիճան) պայմաններում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 101 |  |  |  | 2 | Դիտողական  Փաստաթղթային |  |
| 59. | Պլազմային մանրէազերծման ժամանակ պահպանվում են հետևյալ պահանջները. | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 102 |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 | մանրէազերծման տևողությունը 28-72 րոպե, |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 59.2 | բժշկական իրերի մանրէազերծումը իրականացվում է միայն փաթեթավորված, |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 59.3 | փաթեթավորված բժշկական իրերի պլազմային մանրէազերծումից հետո պահվում են ասեպտիկ պայմաններում: |  |  |  |  | 2 | Դիտողական Լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 60. | Քիմիական մեթոդով մանրէազերծման ռեժիմի հսկողության արդյունքները գրանցվում են համապատասխան գրանցամատյանում:  **Նշում 4\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 103 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 61. | Օզոնային եղանակով մանրէազերծումն իրականացվում է հատուկ օզոնային մանրէազերծող սարքերում, բժշկական իրերի մանրէազերծման պահաժամը և փաթեթավորման պահանջները կատարվում են սարքը արտադրողի հրահանգներին համապատասխան: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 104 |  |  |  | 2 | Դիտողական  Փաստաթղթային |  |
| 62. | Պահպանվում են մանրէազերծված բժշկական իրերի պահման ժամկետները՝ ըստ փաթեթավորման տեսակների։  **Նշում 5\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 4 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 63. | Մանրէազերծ սեղանը պատրաստվում է անմիջապես բժշկական միջամտությունից առաջ: Մանրէազերծ սեղանի պիտանելիության ժամկետը լրանալուց հետո չօգտագործված բժշկական իրերը ենթակա են ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 109 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 64. | Օգտագործելուց առաջ ստուգվում է մանրէազերծ բժշկական իրերի փաթեթի ամբողջականությունը՝ պատռվածքի, անցքերի, խոնավության հետքերի առկայությունը հայտնաբերելու նպատակով: Փաթեթավորված բժշկական իրերն օգտագործվում են փաթեթավորման նյութի ամբողջականության դեպքում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 112 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 65. | Մանրէազերծումից հետո` փաթեթավորված կամ մանրէազերծման տուփով կատարված մանրէազերծումից հետո (մի բաժանմունքից մյուսը, կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքից բաժանմունքներ կամ վիրասրահ) բժշկական իրերը տեղափոխվում են սավանով ծածկված, որը հեռացվում է մինչև մաքուր գոտի մտնելը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 113 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 66. | Մանրէազերծող սարքը շահագործող անձի կողմից՝ ամեն օր, յուրաքանչյուր շրջափուլի ժամանակ իրականացվում է մանրէազերծող սարքի աշխատանքի հսկողություն հետևյալ մեթոդների կիրառմամբ. | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 116 |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | ֆիզիկական մեթոդ`ջերմաստիճանի, ճնշման, պահաժամի և հարաբերական խոնավության համար: |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային  Դիտողական |  |
| 66.2 | քիմիական մեթոդ` կիրառվում են քիմիական նյութեր, որոնց գույնը և ագրեգատային վիճակը /հալվում են/ փոխվում է այն ջերմաստիճանում, որը մոտ է մանրէազերծման համար անհրաժեշտ ջերմաստիճանին: |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային  Դիտողական |  |
| 67. | Քիմիական զգայորոշիչները պարտադիր օգտագործվում են՝ ըստ նշանակության և կախված տեղադրումից լինում են ներքին և արտաքին՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 117 |  |  |  |  |  |  |
| 67.1 | արտաքին զգայորոշիչները ունենում են կպչուն ժապավենի կամ պիտակի տեսք, փակցվում են բժշկական իրերի փաթեթների վրա և գնահատվում են անմիջապես մանրէազերծման ավարտից հետո, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67.2 | ներքին զգայորոշիչները տեղադրվում են մանրէազերծվող բժշկական իրերի հետ փաթեթի ներսում՝ անկախ փաթեթի տեսակից (թղթե, պլաստմասսե, մետաղական տարողություն և այլ) և գնահատվում են փաթեթները բացելուց հետո: |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 68. | Իրականացվում է բժշկական իրերի մանրէազերծման որակի հսկողություն մանրէաբանական մեթոդով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 119 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային  Դիտողական |  |
| 69. | Մանրէազերծ նմուշների մանրէաբանական հետազոտություններն իրականացվում են բուժկանխարգելիչ կազմակերպության մանրէաբանական լաբորատորիայում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա նման գործունեություն ծավալող կազմակերպությունում` պայմանագրային հիմունքներով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 129 |  |  |  | 3 | Փաստաղթային |  |
| 70. | Մանրէաբանական հետազոտությունները կազմակերպվում են ամիսը մեկ անգամ պարբերականությամբ, ինչպես նաև արտահերթ` համաճարակաբանական ցուցումներով կամ մանրէազերծման գործընթացում թերություններ և խախտումներ հայտնաբերելիս: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 129 |  |  |  | 3 | Փաստաղթային |  |
| 71. | Մանրէազերծող սարքերի տեխնիկական սպասարկումը, ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվում են կազմակերպության պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից կամ պայմանագրային հիմունքներով` ապահովելով մանրէազերծման գործընթացում օգտագործվող սարքերի անխափան աշխատանքը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 130 |  |  |  | 2 | Փաստաղթային |  |
| 72. | Ախտահանման և մանրէազերծման որակի հսկողության մանրէաբանական, հետազոտություններն իրականացվում են բուժկանխարգելիչ կազմակերպության մանրէաբանական լաբորատորիայում կամ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա նման գործունեություն ծավալող կազմակերպությունում` պայմանագրային հիմունքներով՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 133 |  |  |  |  |  |  |
| 72.1 | արտաքին մակերեսների մանրէային աղտոտվածության որոշման նպատակով լվացուկներ, այդ թվում` ախտահանման որակի հսկողության համար` ամիսը 1 անգամից ոչ պակաս, |  |  |  |  | 3 | Լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 72.2 | օդի մանրէաբանական աղտոտվածության լաբորատոր ներքին հսկողության նպատակով՝ ամիսը մեկ անգամ, |  |  |  |  | 2 | Լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 72.3 | ներքին հսկողության ընթացքում հայտնաբերված միկրոօրգանիզմները հետազոտվում են նաև ախտահանիչ նյութերի նկատմամբ զգայնության վերաբերյալ: |  |  |  |  | 2 | Փաստաղթային |  |

**Ծանոթություններ\***

**Նշում 1\***

**ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ**

**ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ, ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ**

|  |  |
| --- | --- |
| Գրանցման սկիզբը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ավարտված է \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Նախամանրէազերծման մշակման ենթարկված բժշկական իրեր | | Նախամանրէա-զերծման մշակման որակի հսկողության ենթարկված բժշկական իրերի քանակ | Նախամանրէազերծման մշակման որակի հսկողության արդյունքները | | Նախամանրէազերծման մշակման որակի հսկողությունը կատարող անձի ստորագրություն |
| Անվանում | քանակ | Արյան հետքերի առկայություն | Լվացող հեղուկի հետքերի առկայություն |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Նշում 2\***

**ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ**

**ԳՈԼՈՐՇԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ**

|  |  |
| --- | --- |
| Մանրէազերծիչի մակնիշը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Գրանցման սկիզբը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ավարտված է \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Բժշկական իրերի անվանում | Ավտոկլավի միացման ժամ | Մանրէազերծման ռեժիմ | | | | Մանրէազերծիչ սարքի աշխատանքի հսկողություն (քիմիական զգայորոշիչ) | Ավտոկլավի աշխատացնողի ստորագրություն |
| սկիզբ, ժամ | վերջ, ժամ | ճնշում | ջերմաստիճան |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

**Նշում 3\***

**ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ**

**ՉՈՐ ՕԴԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ**

|  |  |
| --- | --- |
| Մանրէազերծիչի մակնիշը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Գրանցման սկիզբը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ավարտված է \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Բժշկական իրերի | | Մանրէազերծիչ սարքի միացման ժամ | Մանրէազերծիչ ռեժիմ | | | | Մանրէազերծիչ սարքի աշխատանքի հսկողություն (քիմիական զգայորոշիչ) | Մանրէազերծումը կատարող անձի ստորագրություն |
|  | անվանում | քանակ |  | Սկիզբ ժամ /1800/ | Ջերմաս- տիճան | Վերջ, ժամ | Հանելու ժամ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**Նշում 4\***

**ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ**

**ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ**

|  |  |
| --- | --- |
| Գրանցման սկիզբը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ավարտված է \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Բժշկական իրերի | | Մանրէազերծող նյութի անվանում/խտություն` ըստ հրահանգի պահանջի (%) | Մանրէազերծող նյութի պատրաստման ամսաթիվ | Մանրէազերծող նյութում ակտիվ նյութի որոշման արդյունք /թեսթերի միջոցով/ | Մանրէազերծող սարքի միացման ժամ/կամ քիմիական լուծույթի մեջ ընկղման ժամ | Մանրէազերծման ռեժիմ | | Կատարող անձի ստորա- գրություն |
| Ամսաթիվ | անվանում | քանակ |
| Սկիզբ, ժամ | Վերջ, ժամ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**Նշում 5\***

**ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԵՐԻ**

**ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Փաթեթի տեսակը** | **Պահպանման ժամկետը** |
| Թուղթ, կտոր-գործվածք և այլ նյութեր, որոնք պարունակում են ցելյուլոզա | 3 օր |
| Երկշերտ թուղթ, կտոր՝ սինթետիկ հիմքի վրա | 2 ամիս |
| Թղթե և պլաստիկե համակցված նյութ ապարատով ջերմության միջոցով փակած զգայորոշիչ փաթեթավորման ժապավենով փակած | 6 ամիս  3 ամիս |
| Առանց ֆիլտրի մետաղական տուփ | 3 օր |
| Ֆիլտրով մետաղական տուփ | 21 օր |

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 48-Ն հրամանով հաստատված «Բժշկական նշանակության արտադրատեսակների մաքրմանը, ախտահանմանը, նախամանրէազերծման մշակմանը և մանրէազերծմանը ներկայացվող պահանջներ» N 3.1.1- 029- 2015 սանիտարական կանոններ և հիգիենիկ նորմեր:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է | **v** |  |  |
| 2. | «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |  | **v** |  |
| 3. | «Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում |  |  | **v** |

**Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավարող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)**