**ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 1.12**

**Վնասակար բժշկական թափոնների մշակման և ոչնչացման**

**սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության**

**(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ E 38.22.0, Q 86.10, 86.21.0, 86.22)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_

**ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Հարց** | **Պատասխան** |
| 1. | Իրավաբանական անձի հասցեն, անհատ ձեռնարկատիրոջ հասցեն և կոնտակտային տվյալները |  |
| 2. | Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները |  |
| 3. | Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը |  |
| 4. | Ամսվա ընթացքում վնասազերծման ենթակա թափոնների միջին քանակը |  |
| 5. | Վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և պահպանման գործունեության իրականացման դեպքում` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացության առկայությունը |  |
| 6. | Թափոնների անձնագրերի առկայությունը |  |
| 7. | Վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզիայի առկայությունը |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀԱՐՑԱՇԱՐ**  **ՀՀ առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից բժշկական կազմակերպություններում վնասակար բժշկական թափոնների մշակման և ոչնչացման սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների** | | | | | | | | |
| **Հ/Հ** | **Հարց** | **Հղում նորմատիվ**  **իրավական ակտին** | **Այո** | **Ոչ** | **Չ/պ** | **Կշիռ** | **Ստուգման մեթոդ** | **Մեկնաբանություն** |
| 1. | Բժշկական թափոնների գործածությունը կարգավորելու նպատակով կազմակերպության տնօրենը ընդունել է բժշկական թափոնների անվտանգ գործածությունը կարգավորող գործողությունների իրավական ակտ (այսուհետ` Ակտ): | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 12 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 2. | Ակտով կարգավորված են բժշկական թափոնների գործածության՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ներառյալ դրանց ըստ տեսակի առանձնացման, տարողությունների և բեռնարկղերի մեջ տեղադրման ընթացակարգերը, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 2.2 | մեկուսացման, տեղափոխման և ընդունման ընթացակարգերը, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 2.3 | վնասազերծման և վարակազերծման բոլոր փուլերի իրականացումը նկարագրող ընթացակարգերը, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 2.4 | ընթացակարգերի կատարման ժամանակացույցը, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 2.5 | վնասազերծման արդյունքում ստացված թափոնի հեռացման, թաղման կարգը, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 2.6 | բժշկական թափոնների հետ կապված անկանխատեսելի դեպքերի և վնասազերծման գործընթացում հնարավոր արտակարգ պատահարների դեպքում ձեռնարկվելիք միջոցառումները և դրանց իրականացման ընթացակարգերը, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 2.7 | պատասխանատու աշխատողների աշխատանքային պարտականությունները և թափոնների գործածությանն առնչվող այլ հարցեր: |  |  |  |  | 2 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 3. | Կազմակերպության աշխատողները, որոնց աշխատանքային պարտականություններն առնչվում են բժշկական թափոնների գործածության հետ, մինչև աշխատանքային պարտականություններին անցնելը անցնում են բժշկական թափոնների անվտանգ գործածության պահանջների ուսուցում, որը հավաստվում է կազմակերպության տնօրենի հրամանով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 14 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 4. | Ակտի կատարման ամենօրյա հսկողությունն իրականացնում է կազմակերպության տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը (համաճարակաբան, գլխավոր բուժքույր, տնօրենի տեղակալ տեխնիկական հարցերով կամ այլ): | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 16 |  |  |  | 2 | Դիտողական  Հարցում |  |
| 5. | Բժշկական թափոնները հավաքվում (տարանջատվում) և պահվում են առանձին` ըստ տեսակների՝ բացառելով դրանց միմյանց խառնվելը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 18 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6. | Բժշկական թափոնները գոյացման վայրում՝ բացառությամբ վարակիչ միկրոկենսաբանական թափոնների և հեղուկների, առանձնացվում են և տեղադրվում «Բժշկական վտանգավոր թափոններ» մակնշմամբ տարողությունների մեջ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 19 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7. | Վարակիչ միկրոկենսաբանական թափոնները դրանց գոյացման վայրում առանձնացվում են այլ բժշկական թափոններից և տեղադրվում կենսաբանական վտանգի նշանը կրող և «Վարակիչ թափոն» մակնշմամբ տարողությունների մեջ, որոնց գույնը հակադրվում է կենսաբանական վտանգի նշանի և «Վարակիչ թափոն» մակնիշը կրող բառերի գույնին: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 20 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8. | Սրածայր թափոններն օգտագործելուց հետո տեղադրվում են մեկանգամյա օգտագործման կարծր, կենսաբանական վտանգի նշանը կրող և «Զգույշ սրածայրեր» մակնշմամբ տարողությունների մեջ: Արգելվում է տեղադրելուց առաջ ներարկիչների ասեղների կրկնակի փակելը կափարիչով և (կամ) ախտահանելը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 21 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9. | Կենսաբանական հեղուկները տեղադրվում են կարծր, կափարիչ ունեցող, դիմացկուն, արտահոսք չունեցող հատուկ, դրանց հավաքման համար տեղադրված, կենսաբանական վտանգի նշանը կրող և «Վարակիչ թափոն» մակնշմամբ տարողությունների մեջ, որոնց գույնը հակադրվում է կենսաբանական վտանգի նշանի և «Վարակիչ թափոն» մակնիշը կրող բառերի գույնին: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 22 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10. | Ախտաբանաանատոմիական թափոնները տեղադրվում են կարծր, կափարիչ ունեցող, դիմացկուն, արտահոսք չունեցող մեկանգամյա կամ բազմակի օգտագործման հատուկ, դրանց հավաքման համար տեղադրված տարողությունների մեջ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 23 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11. | Տարողությունների գույնը հակադրվում է կենսաբանական վտանգի նշանի և «Վարակիչ թափոն» մակնշումը կրող բառերի գույնին: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 23 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12. | Բժշկական թափոնները` բացառությամբ սրածայր թափոնների և կենսաբանական հեղուկների, դրանց գոյացման տեղում տեղադրվում են դիմացկուն, անթափանց, կողքերից և հատակից արտահոսք չունեցող մեկանգամյա օգտագործման պոլիէթիլենային տոպրակներում և (կամ) մեկանգամյա կամ բազմակի օգտագործման կարծր տարողությունների մեջ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 24 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 13. | Բոլոր տեսակի բժշկական թափոնները տարողությունների մեջ տեղադրվելուց հետո` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 25 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | հերմետիկորեն փակվում են, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13.2 | բժշկական թափոնի հավաքելու, տեղադրելու, փակելու և տեղափոխելու պարտականություն ունեցող աշխատողը լրացնում է պիտակ՝ դրա վրա նշելով տեղադրված բժշկական թափոնի տեսակը, դրա՝ տարողությունում տեղավորելու կոնկրետ օրը, ամիսը, տարեթիվը, ինչպես նաև կազմակերպության անվանումը, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13.3 | լրացված պիտակն ամրացվում է տարողությանը, որն անմիջապես տեղափոխվում է բժշկական թափոնների ժամանակավոր պահման հատուկ տարածք: |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14. | Բժշկական թափոնների կուտակման պարկերը և բեռնարկղերն ունեն գունային կոդավորում` դրանք տեսանելիորեն ճանաչելու և տարանջատումը հեշտացնելու համար: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 27 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15. | Բազմակի օգտագործման տարողություններն ենթակա են ախտահանման յուրաքանչյուր բեռնաթափումից հետո: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 29 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16. | Բեռնարկղերի մեջ տեղադրված բժշկական թափոնների ժամանակավոր պահման համար կազմակերպությունում առանձնացված է հատուկ տարածք: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 33 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17. | Ժամանակավոր պահման հատուկ տարածքը` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 34 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | պաշտպանված է մթնոլորտային տեղումներից և այլ գործոնների ուղղակի ազդեցությունից` քամի, արևի ճառագայթներ, |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17.2 | մշտապես մաքրվում է և զերծ է աղբից, չունի ջրականգեր, |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17.3 | ախտահանվում է պարբերաբար՝ առնվազն շաբաթը մեկ անգամ, ինչպես նաև արտահոսքի յուրաքանչյուր դեպքում, |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17.4 | պարբերաբար իրականացվում է միջատասպան (դեզինսեկցիա) և կրծողասպան (դեռատիզացիա) միջոցառումներ՝ կենդանիների, այդ թվում՝ միջատների և կրծողների, շփումը բժշկական թափոնների հետ բացառելու համար, |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17.5 | կողմնակի անձանց մուտքը բացառվում է: |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17.6 | ապահովված լինի ջրի ծորակներով և ջրահեռացման գծով, պատերն ու առաստաղն ունենան անջրաթափանց ծածկույթ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18. | Վարակիչ թափոնները ժամանակավոր պահման հատուկ տարածքում կարող են պահվել ձմռանը` 72 ժամից ոչ ավելի, իսկ ամռանը` 48 ժամից ոչ ավելի: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 35 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19. | Փոքր քանակությամբ բժշկական թափոն առաջացնող բժշկական կազմակերպությունում բժշկական թափոնները պահվում են 3-8°C սառնարանային պայմաններում մեկ շաբաթից առավելագույնը չորս շաբաթվա տևողությամբ կամ մինչև - 18°C ջերմաստիճանի պայմաններում՝ մինչև երկու ամիս: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 35.1 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20. | Բժշկական թափոնների գործածության Ծրագրով սահմանված ժամանակացույցի կատարման նպատակով կազմակերպությունը վարում է հատուկ մատյաններ` բժշկական թափոնի գոյացման տեղում և ժամանակավոր պահման հատուկ տարածքում:  **Նշում 1\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 37 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 21. | Բժշկական թափոնի գոյացման վայրում վարվող մատյանում նշվում է բժշկական թափոնի տեսակը, դրա հավաքման և գոյացման տեղից հեռացման ամսաթիվը։ Բժշկական թափոնի ժամանակավոր պահման հատուկ տարածքում վարվող մատյանում նշվում է թափոնի տեսակը, դրա ժամանակավոր պահման հատուկ տարածքում տեղադրման սկիզբը և ժամանակավոր պահման հատուկ տարածքից փոխադրելու ամսաթիվը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 37 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 22. | Մատյանները համարակալված և կնքված են կազմակերպության տնօրենի կողմից: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 38 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 23. | Վարակիչ թափոնների վնասազերծումը` վարակազերծումը իրականացվում է համաձայն **Նշում 2\***-ի: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 39 |  |  |  | 3 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 24. | Բժշկական թափոնների որոշ տեսակներ վերամշակելու, վնասազերծելու, պահպանելու, փոխադրելու և/կամ տեղադրելու նպատակով հանձնվում են այդ նպատակով լիցենզավորված կազմակերպություններին: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 42 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 25. | Բժշկական թափոնները չեն բեռնաթափվում բաց աղբավայրերի մակերեսներին: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 43 |  |  |  | 2 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 26. | Աղբավայր ունեցող բնակավայրերում բժշկական թափոնները, բացառությամբ՝ վարակիչ թափոնների, թաղվում են աղբավայրի տարածքում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 44 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27. | Աղբավայր չունեցող բնակավայրերում բժշկական թափոնները թաղվում են կազմակերպության կամ այդ նպատակով հատկացված տարածքում, հատուկ պատրաստված փոսերի մեջ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 45 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 28. | Բժշկական թափոնների գործածության մեջ ներգրավված աշխատողները կրում են մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ և հատուկ արտահագուստ: Ձեռնոցները հանելուց հետո ձեռքերը լվանում են օճառով՝ հոսող ջրի տակ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 46 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 29. | Աերոզոլային, գոլորշացման և ցայտելու հավանականություն ունեցող բժշկական թափոնների գործածությանը մասնակցող աշխատողները կրում են դիմակներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, հատուկ անջրաթափանց արտահագուստ, կոշիկներ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 47 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30. | Վարակիչ թափոնների գործածության մեջ ներգրավված աշխատողները պատվաստվում են համաճարակային ցուցումով՝ ընդգրկվելով նպատակային խմբում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 48 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 31. | Բժշկական թափոնների գործածության մեջ ներգրավված աշխատողներն ենթարկվում են պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1, կետ 50 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 32. | Բժշկական թափոնների գործածության մեջ ներգրավված անձինք թափոնների գործածության հետևանքով ստացված վնասվածքների մասին անմիջապես հայտնում են կազմակերպության տնօրինությանը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանի հավելված 1-ի կետ 51 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

**Ծանոթություն\***

**Նշում 1\***

**ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ**

**ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Բաժան-մունքի անվանում | Բժշկական թափոնի տեսակը | Բժշկական թափոնի տարո-ղության բացման ամսաթիվ | Բժշկական թափոնի տարո-ղության փակման ամսաթիվ | Բժշկական թափոնի տեղափոխման ամսաթիվ | Բժշկական թափոնի պատաս-խանատու | Բժշկական թափոն հանձնողի ստորա-գրություն | Բժշկական թափոնն ընդունողի ստորա-գրություն | Վթարային իրա-վիճակների գրանցում | Գրանցված վթարային իրավիճակի հաղորդման ամսաթիվ | Գրանցված վթարային իրավիճակի տեսակը /արտահոսք, ծակոցներ և այլն/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ**

**ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Բաժանմունքի անվանում | Բժշկական թափոնի տեսակը | Բժշկական թափոնը հանձնելու ամսաթիվ | Ընդունված բժշկական թափոնի կշիռը | Բժշկական թափոնը հանձնողի ստորա-գրություն | Բժշկական թափոնը ընդունողի ստորա-գրություն | Վթարային իրավիճակների գրանցում /տեսակը/ արտահոսք, ծակոցներ և այլն/ | Գրանցված վթարային իրավիճակի հաղորդման ամսաթիվ | Նկատա-ռումներ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Նշում 2\***

**ՎԱՐԱԿԻՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ/ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**

**1. ԳՈԼՈՐՇԻՈՎ ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՒՄ**

1. Գոլորշիով վարակազերծման սարքերը (ավտոկլավներ) պետք է բժշկական վարակիչ թափոնի բեռը ապահովեն թափոնի բեռի կենտրոնում տեղադրված ստերոթերմոֆիլային բացիլի սպորների առնվազն 104 աստիճանի (լոգարիթմ 4) սպանելը ապահովելու համար բավարար ջերմաստիճան, ճնշում և ժամանակ: Սպորները տեղադրվում են թափոնի բեռի կենտրոնում: Սարքը առաջին անգամ գործարկվում է հետևյալ կերպ.

1) մինչև սարքի գործարկումը, դրա համար անհրաժեշտ պարամետրերը, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը, ճնշումը, վարակազերծման ժամանակը, որոշվում են հետևյալ հերթականությամբ.

2) նախապատրաստվում է վարակիչ թափոնի թեստային բեռը` վարակազերծման ենթակա բժշկական վարակիչ թափոնի առավելագույն քաշով և խտությամբ.

3) մշակումից առաջ, բացիլուս ստերոթերմոֆիլուսի սպորները տեղադրվում են յուրաքանչյուր սարքի ներքևում, վերևում և առջևի մասում, յուրաքանչյուր տարողության մոտավոր կենտրոնում, և բեռի վերևի և ներքևի միջև գտնվող տարածության վրա.

4) եթե թեստային բեռի վարակազերծման ընթացքում օգտագործված աշխատանքային պարամետրերը ապահովում են ստերոթերմոֆիլային բացիլի սպորների նվազագույնը 104 աստիճանի (լոգարիթմ 4) սպանում բոլոր տարածքներում, ապա սարքը հետագայում օգտագործվում է այդ պարամետրերի պայմաններում.

5) եթե աշխատող պարամետրերը չեն կարողանում ապահովել ստերոթերմոֆիլային բացիլի սպորների նվազագույնը 104 աստիճանի (լոգարիթմ 4) սպանում բեռի բոլոր հատվածներում, ապա վարակազերծման ժամանակը, ջերմաստիճանը կամ ճնշումը փոփոխվում են (բարձրացվում են) և թեստերը կրկնվում են այնքան, մինչև ստերոթերմոֆիլային բացիլի սպորների նվազագույնը 104 աստիճանի (լոգարիթմ 4) սպանում գրանցվի բեռի բոլոր հատվածներում: Հետագայում սարքը պետք է օգտագործվի այդ պարամետրերի պայմաններում: Եթե մշակվելիք բժշկական վարակիչ թափոնի տեսակը փոխվում է, ապա թեստերը պետք է կրկնվեն հետագա աշխատանքի նոր պարամետրերը որոշելու համար:

2. Յուրաքանչյուր սարքի համար վարակազերծման արդյունավետությունը ապահովող պայմանները գրանցվում են հատուկ մատյանում` նշելով առնվազն հետևյալը.

1) վարակազերծում ապահովող պարամետրերը` ժամանակը, ջերմաստիճանը և ճնշումը.

2) օգտագործվող տարողությունները և սարքի մեջ բեռի տեղավորման նկարագիրը:

3. Սարքը կարող է օգտագործվել միայն աշխատող պարամետրերին հասնելու դեպքում` օգտագործելով վերը նշված չափանիշները:

4. Սարքը պարբերաբար տեխնիկապես սպասարկվում է` սարքի անձնագրով և այլ տեխնիկական փաստաթղթերով նշված պահանջների համաձայն և ստուգաչափվում ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանված կարգով: Տեխնիկական սպասարկման մասին կատարվում են համապատասխան գրառումներ, որոնք պահվում են տեղում և ներկայացվում ըստ անհրաժեշտության:

5. Եթե սարքը չունի ջերմաստիճանի և ճնշման ինքնուրույն շարունակական դիտարկելու և գրանցելու հնարավորություն` յուրաքանչյուր վարակազերծման ողջ տևողության ընթացքում, ապա վարակազերծման ենթակա վարակիչ թափոնի յուրաքանչյուր բեռ ունենում է ջերմաստիճանը գրանցող ժապավեն կամ հավասարազոր թեստային նյութ` զգայորոշիչ /քիմիական կամ կենսաբանական/: Այն տեղադրվում է ջերմամեկուսիչ նյութից պատրաստված զոնդի վրա յուրաքանչյուր բեռի ներսում` տարողության մեջտեղում, վարակազերծման համար նախատեսված ջերմաստիճանը և ճնշումն ապահովելը գրանցելու համար: Թափոնը չի կարող համարվել վարակազերծված, եթե զգայորոշիչը չի գրանցել պրոցեսի ընթացքում առնվազն 1210 C ջերմաստիճան:

6. Յուրաքանչյուր սարքի արդյունավետությունը պետք է գնահատվի ստերոթերմոֆիլային բացիլների սպորների թեստի միջոցով` առնվազն ամիսը մեկ անգամ: Սպորները պետք է տեղադրվեն թափոնի բեռի կենտրոնում: Վերջնական գնահատման արդյունքները պետք է գրանցվեն: Դրանք պահվում են տեղում և ներկայացվում անհրաժեշտության դեպքում:

7. Յուրաքանչյուր սարքի համար պետք է վարվի դրա աշխատանքի գրանցման մատյան: Յուրաքանչյուր օգտագործման համար պետք է գրանցվի հետևյալը.

1) ամսաթիվը և աշխատողի անունը.

2) վարակազերծված թափոնի տեսակը և մոտավոր քանակը.

3) վարակազերծումը հաստատող արդյունքները` կամ գրանցելով թափոնի մշակման ջերմաստիճանը, ճնշումը և ժամանակի տևողությունը կամ գրանցելով դիտարկող ցուցիչի ցույց տված ջերմաստիճանը և ճնշումը:

**2. ԹԵՍՏ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ**

7. Վնասազերծող սարքի տեղադրումից հետո կատարվում է վավերացնող թեստ (սկզբնական միկրոկենսաբանական թեստ)` վարակիչ թափոնի պատշաճ վարակազերծման ապահովումը հաստատելու նպատակով:

8. Վնասազերծող սարքի օգտագործման ընթացքում կատարվում է միկրոկենսաբանական թեստի միջոցով վարակազերծման արդյունավետության (որակի) հսկողություն` հետևյալ հաճախականությամբ. մեծ քանակությամբ վարակիչ թափոն արտադրող առողջապահական, գիտահետազոտական կազմակերպություններում (այսուհետ` կազմակերպություն)` շաբաթը մեկ անգամ, իսկ փոքր քանակությամբ թափոն առաջացնող կազմակերպությունում` ամիսը մեկ անգամ:

9. Պատշաճ վարակազերծումը հաստատելու և սարքի աշխատանքի որակի հսկողության համար օգտագործվում է առնվազն 3 թեստային նմուշ` վարակիչ թափոնի յուրաքանչյուր բեռի համար:

**3. ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ**

10. Ջերմաստիճանը գրանցող ժապավենի կամ հավասարազոր թեստային նյութերի` զգայորոշիչների բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել միկրոօրգանիզմների ոչնչացման աստիճանի այլընտրանքային հաշվարկ` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված մեթոդական ուղեցույցի համաձայն:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է | **v** |  |  |
| 2. | «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |  | **v** |  |
| 3. | «Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում |  |  | **v** |

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի հիման վրա՝**

1. ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.03.2008 թ. N 03-Ն հրամանով հաստատված «Բժշկական թափոններ գործածությանը ներկայացվող հիգիենիկ և հակահամաճարակային պահանջներ» N 2.1.3-3 սանիտարական կանոններ և նորմեր և «Բժշկական թափոնների անվտանգ գործածության» ուղեցույց:

**Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավարող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)**