Հավելված

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 31-ի N 428 - Ն որոշման

«Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման

**ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 1.17**

**Մանրէազերծման գործունեության սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության (ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ Q 86.10)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

**Հ Վ Հ Հ**

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը) Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

**ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NN**  **ը/կ** | **Հարց** | **Պատասխան** |
| 1. | Տնտեսավարող սուբյեկտի տվյալները (անվանումը, պետական գրանցման համարը, ամսաթիվը, վկայականի սերիան և համարը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը,  ղեկավարի անուն, ազգանուն, հայրանուն) |  |
| 2. | Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայր և կոնտակտային  տվյալները |  |
| 3. | Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող մասնաճյուղերը և գտնվելու վայրը |  |
| 4. | Տնտեսավարող սուբյեկտի լիցենզիայի տեսակները |  |
| 5. | Տնտեսավարող սուբյեկտի աշխատողների թիվը |  |
| 6. | Հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստման ենթակա անձանց թիվը և պատվաստվածների  թիվը |  |
| 7. | Կազմակերպություն դիմած անձանց թիվը |  |
| 8. | Տնտեսավարող սուբյեկտում անցկացված վերջին ստուգման ավարտի ամսաթիվը |  |

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

# ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից բժշկական կազմակերպություններում բժշկական նշանակության արտադրատեսակների մաքրմանը, ախտահանմանը, նախամանրէազերծմանը և մանրէազերծմանը ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NN**  **ը/կ** | **Հարցեր** | **Հղում նորմատիվ իրավական ակտին** | **Այո** | **Ոչ** | **Չ/Պ** | **Կշիռ** | **Ստուգման մեթոդ** | **Մեկնաբանություն** |
| 1. | Բժշկական կազմակերպության ղեկավարի հրամանով նշանակված է բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման,  նախամանրէազերծման և մանրէազերծման գործընթացի հսկողության պատասխանատու: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 22 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային |  |
| 2. | Պատասխանատունտարինմեկանգամ և ըստանհրաժեշտությանբժշկական կազմակերպության ղեկավարի հաստատմաննէներկայացնում գործողություններիպլան, որըներառումէ. | ՀՀառողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանիհավելված, կետ 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | կազմակերպության ստորաբաժանումներում բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման գործընթացում ներգրավված բուժանձնակազմի անվանացանկը, |  |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | կազմակերպության ստորաբաժանումներումբժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման, մանրէազերծման իրականացումը` ելնելովդրանց վտանգավորությանաստիճանից, |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
| 2.3. | վարակի հսկողության ծրագրից բխող միջոցառումներ (բուժանձնակազմի կրթում, վարակի հսկողության կազմակերպում, կլինիկա- համաճարակաբանական խորհրդատվություն, բժշկական թափոնների գործածության  նկատմամբ հսկողություն) |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
| 3. | Բժշկական կազմակերպության բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման գործընթացի հսկողության  պատասխանատուն. | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | կիսամյակըմեկանգամ ևըստ անհրաժեշտությանմաքրման, ախտահանման, մանրէազերծման աշխատանքների վերաբերյալ կազմակերպումև իրականացնումէ խորհրդակցություններ` համապատասխան բուժանձնակազմի հետ, որոնք արձանագրվումեն, մասնակիցներն ստորագրում են՝ փաստելով իրենց  մասնակցության մասին, |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | մշակում և բժշկական կազմակերպության ղեկավարիհաստատմանն է ներկայացնում մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման գործընթացների՝ ներառյալկիրառվող քիմիականնյութերիևսարքերի օգտագործման գործընթացըքայլառ քայլ նկարագրողգործունեությանստանդարտ ընթացակարգեր`համաձայն արտադրողի կողմիցներկայացվածուղեցույցների պահանջներիևսահմանում էհսկողություն դրանցկատարմաննկատմամբ, |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
| 3.3. | ընդունվող աշխատակիցներին հրահանգավորում է ոլորտում առկա իրավական ակտերի պահանջների, անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառման, քիմիական կամ կենսաբանական ազդակի ենթարկման դեպքը գրանցելու և հայտնելու կարգի վերաբերյալ, տեղեկատվություն է տրամադրում բոլոր այն կենսաբանական և քիմիական ազդակների մասին, որոնց ազդեցությանը կարող է ենթարկվել բժշկական միջամտություն իրականացնելիս, հրահանգավորման գործընթացն արձանագրվում է, մասնակիցներն ստորագրում են` փաստելով իրենց իրազեկման մասին, |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | հաշվառում և գրանցում է կազմակերպության աշխատակիցների շրջանում աշխատանքային գործունեության ընթացքումարձանագրված պատահական ծակոցները, կենսաբանականկամ քիմիականազդակներիվտանգավոր ազդեցությանենթարկվելուդեպքերը, սահմանումէհսկողությունախտահանող միջոցներիհետաշխատելիսև միջամտություններիրականացնելիս անվտանգությանկանոնների պահպանման նկատմամբ: |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
| 4. | Վիրուսային հեպատիտ Բ-ի վերաբերյալ հետազոտվող անձնակազմը պատվաստվում է վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն  հրամանի հավելված, կետ 21 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային |  |
| 5. | Բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման բոլոր փուլերում, ինչպես նաև բուժանձնակազմի ձեռքերի ախտահանման համար կիրառվող միջոցները և նյութերն օգտագործվում են դրանց կից մեթոդական ուղեցույցի պահանջների համաձայն՝ հաստատված ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 19 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային |  |
| 6. | Ախտահանիչ նյութերով աշխատանքի հիմնական պահանջները. | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն  հրամանի հավելված, կետ 33 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | օգտագործվում են միայն բժշկական կազմակերպության կողմից ձեռք բերված ախտահանիչ նյութեր, որոնք հսկվում են պատասխանատուի կողմից, |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
| 6.2. | ախտահանիչ միջոցի աշխատանքային լուծույթը պատրաստվում է բաժանմունքի պատասխանատուի կողմից, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 6.3. | աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար օգտագործվում է մաքուր, չոր, կափարիչով ամուր փակվող տարա` պահպանելով աշխատանքային լուծույթի  խտությունը, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Լաբորատոր |  |
| 6.4. | աշխատանքային լուծույթ պատրաստելիս լուծվում է ախտահանիչ միջոցը ջրի համապատասխան քանակի մեջ` այն ավելացնելով ջրին։ |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 7. | Արյունով և/կամ այլ կենսաբանական հեղուկներով աղտոտված բժշկական արտադրատեսակներն օգտագործումից անմիջապես հետո ենթարկվում են մաքրման, որն իրականացվում է լվացող հեղուկի կամ ֆերմենտային նյութերի միջոցով` դրանց կից հրահանգներին համաձայն՝ խստորեն պահպանելով խտությունը, պահաժամը և  ջերմաստիճանը, պիտանելիության ժամկետը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 26 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Փաստաթղթային Հարցում |  |
| 8. | Բժշկական արտադրատեսակների լվացման համար օգտագործվող իրերը պահվում են ախտահանելուց հետո չոր վիճակում՝ մակնշված տարայի մեջ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 34 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման վերաբերյալ կատարվում են գրանցումներ համապատասխան գրանցամատյանում։  **Նշում 1\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 27 |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
| 10. | Բարձր մակարդակի ախտահանումից հետո բժշկական արտադրատեսակները լվացվում են մանրէազերծ ջրով կրկնակի, այնուհետև չորացվում մանրէազերծ սավանով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն  հրամանի հավելված, կետ 32 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Լաբորատոր Հարցում |  |
| 11. | Բարձր մակարդակի ախտահանված և մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակներն ընդհանուր բժշկական արտադրատեսակների խմբից յուրաքանչյուր անգամ վերցվում են միայն մանրէազերծ ունելիի կամ կորընցանգի օգնությամբ: | ՀՀառողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանիհավելված, կետ 18 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 12. | Մաքրող, ախտահանող միջոցները և նախամանրէազերծման համար օգտագործվող լուծույթները պահպանվում են հերմետիկ փակվող, առանց վնասվածքների տարաներում` օգտագործվող միջոցին կից հրահանգում նշված պայմաններում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 36 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 13. | Մաքրող, ախտահանող, նախամանրէազերծող և մանրէազերծող միջոցների աշխատանքային լուծույթների համար նախատեսված տարաները մակնշված են` միջոցի անվանման, խտության, նշանակության, պատրաստման ամսաթվի, պիտանելիության ժամկետի վերաբերյալ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն  հրամանի հավելված, կետ 37 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման և նախամանրէազերծման, ինչպես նաև քիմիական մեթոդով մանրէազերծման համար նախատեսված տարաների ծավալը և լուծույթի ծավալն ապահովում են դրանց լրիվ ընկղմումը լուծույթի մեջ` պահպանելով բժշկական արտադրատեսակների վրա լուծույթի շերտի առնվազն 1 սմ հաստություն: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն  հրամանի հավելված, կետ 38 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 15. | Բժշկականարտադրատեսակներնընկղմվում են քանդված և առանձնացված վիճակում, իսկ փակվող մասեը՝ բացվիճակում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն  հրամանի հավելված, կետ 38 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 16. | Բժշկական կազմակերպությունում օգտագործվում են միայն առանց կառուցվածքային վնասվածքների, կոռոզիայի հետքերի բժշկական արտադրատեսակներ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 35 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 17. | Ախտահանումից հետո իրականացվում է բժշկական արտադրատեսակների նախամանրէազերծում կամ այն համատեղվում է ախտահանման հետ մեկ գործընթացում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 39 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 18. | Բժշկական արտադրատեսակների նախամանրէազերծման որակը գնահատվում է քիմիական զգայորոշիչների (ինդիկատորներ) միջոցով՝ արյան հետքերի, լվացող հեղուկում եղած հիմնային բաղադրամասերի (միայն այն դեպքում, երբ կիրառվող միջոցի աշխատանքային լուծույթի рН–ը 8,5-ից բարձր չէ) առկայության որոշման համար՝ համաձայն կիրառվող միջոցների ուղեկցող հրահանգների: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 40 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Ախտահանման, նախամանրէազերծման որակի ստուգիչ փորձն իրականացվում է ամեն օր` յուրաքանչյուր գործընթացի ընթացքում միաժամանակ մշակված բժշկական արտադրատեսակների 10%-ի, բայց երեքից ոչ պակասի նկատմամբ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի  սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 41 |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
| 20. | Նախամանրէազերծման մշակման որակի հսկողության արդյունքների գրանցումներն իրականացվում են համապատասխան գրանցամատյանում։  **Նշում 2\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի  սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 42 |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
| 21. | Արյան հետքերի հայտնաբերման դեպքում (դրական փորձ), մշակման ենթարկված բժշկական արտադրատեսակների ողջ քանակը կրկնակի մշակվում է` սկսած մաքրման փուլից` մինչև բացասական արդյունքը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի  սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 43 |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային Հարցում |  |
| 22. | Լվացողմիջոցիհետքերիհայտնաբերման դեպքում(դրական փորձ) մշակման ենթարկվածբժշկականարտադրատեսակների ողջքանակը լվացվումէհոսողջրով`մինչև բացասական արդյունքը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 44 |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային Հարցում |  |
| 23. | Բժշկական արտադրատեսակների մաքրումը, ախտահանումը և նախամանրէազերծումը կատարվում են անմիջապես օգտագործումից հետո` բաժանմունքներում, իսկ մանրէազերծումը՝ կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 46 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքի բացակայության դեպքում, մշակման բոլոր փուլերն իրականացվում են բաժանմունքների առանձին սենքերում` բացառելով մանրէազերծ և կեղտոտ բժշկական արտադրատեսակների շփումը` ապահովելով բժշկական արտադրատեսակների լվացման համար առանձին մակնշված տարաներ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի  սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 47 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
| 25. | Կենտրոնական մանրէազերծմանբաժնի սենքերըբաժանվածեն 3 գոտու՝ կեղտոտ, մաքուրև մանրէազերծ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի  սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 49 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
| 26. | Կեղտոտգոտինբաղկացած էբժշկական արտադրատեսակների ընդունման և լվացման սենքերից: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի  սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 49 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
| 27. | Մաքուր գոտինբաղկացած է փաթեթավորման, լրակազմման (կոմպլեկտավորման) ևմանրէազերծիչների բեռնմանսենքերից: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 49 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
| 28. | Մանրէազերծ գոտինբաղկացած է մանրէազերծ նյութերիպահպանմանև առաքմանսենքերից: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 49 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
| 29. | Մանրէազերծ գոտու տարածքի կամ բաժանմունքներիմանրէազերծմանսենքերի օդնախտահանվումէ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով  (մանրէասպանլամպով): | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն  հրամանի հավելված, կետ 49 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Կենտրոնական մանրէազերծման բաժնի սենքերի պատերը, կահավորման մակերեսները հարթ և ամբողջական են, ջրակայուն, լվացվող և ախտահանվող ծածկով, առանց քիվերի և զարդարանքների: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 50 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
| 31. | Կենտրոնական մանրէազերծմանբաժինն ապահովված է՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 50 |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. | բնական օդափոխությամբ կամ ներհոս- արտաձիգ օդափոխությանհամակարգով, |  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
| 31.2. | երկտեղանի լվացարաններով, որոնք ունեն արմնկային, դաստակային կամ ոտնակային կառավարմամբ կամ զգայական (սենսոր) կառավարմամբ ծորակներ: |  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
| 32. | Բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման գործընթացում ներգրավված բուժանձնակազմն աշխատանքի ընթացքում կրում է հատուկ պաշտպանիչ արտահագուստ` ձեռնոց, դիմակ, բժշկական գլխարկ, ակնոց և խալաթ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 51 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 33. | Բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծման գործընթացն իրականացնելու նպատակով բաժանմունքում առանձնացված սենքի համար պահպանվում են այն բոլոր պահանջները, որոնք ներկայացված են կենտրոնական մանրէազերծման սենքին։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 52 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Բոլոր այն սենքերում, որոնք համարվում են մաքուր գոտի պահպանվում են օդի աղտոտվածության թույլատրելի մակարդակները՝ մանրէների ընդհանուր քանակը 1մ3 օդում ոչ ավելի 500 մինչև աշխատանքների սկիզբը, ոչ ավելի 750 աշխատանքի ընթացքում, ոսկեգույն ստաֆիլակոկի գաղութների, խմորասնկերի և բորբոսասնկերի քանակը 1մ3 օդում՝ 0: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի  սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 53 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային Լաբորատոր |  |
| 35. | Ֆիզիկական կամ քիմիական մեթոդներովմանրէազերծմաննպատակով օգտագործվումենստուգաչափվածսարքեր ևսարքավորումներ`տվյալմոդելին կից շահագործմանուղեցույցին համապատասխան: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի  սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 54 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային |  |
| 36. | Բժշկական արտադրատեսակների գոլորշային մանրէազերծումն իրականացվում է. | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի  սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 60 |  |  |  |  |  |  |
| 36.1. | մանրէազերծման տուփերի մեջ առանց փաթեթավորման, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 36.2. | մանրէազերծման տուփերի մեջ փաթեթավորված: |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 37. | Բժշկական արտադրատեսակների գոլորշայինմեթոդով մանրէազերծում իրականացնելիս՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 65 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.1. | բժշկական արտադրատեսակներն ազատ դասավորվում են մանրէազերծող սարքի խցիկում և մանրէազերծման տուփերում, պարկերում և փաթեթներում, որոնք բեռնվում են ոչ խիտ, քան մանրէազերծող սարքի խցիկի կամ մանրէազերծման տուփի ծավալի 70%-ը կամ երկու երրորդը (2/3-ը), |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 37.2. | մանրէազերծման տուփի վրա նշվում են բաժանմունքը, մանրէազերծվող բժշկական արտադրատեսակների տեսակը, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 37.3. | նախքան մանրէազերծումը մանրէազերծման տուփը գոտևորող մետաղական գոտին բացվում  է, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 37.4. | մանրէազերծման ավարտից հետո, նախքան մանրէազերծող սարքից հանելը, տուփը գոտևորող մետաղական գոտին փակվում է, տուփի վրա նշվում են ամսաթիվը, վերջնաժամկետը և մանրէազերծումը կատարող  բուժքրոջ ստորագրությունը, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 37.5. | մանրէազերծողսարքից մանրէազերծ տուփերըհանելուցհետո սառելու ողջընթացքում ծածկվում են մանրէազերծ սավանով, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 37.6. | գոլորշայինմանրէազերծումն իրականացնում էհամապատասախան ուսուցումանցած ևմանրէազերծիչսարքի հետաշխատանքիթույլտվությունունեցող բուժաշխատողը: |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Գոլորշիով մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակները պահպանվում են՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 66 |  |  |  |  |  |  |
| 38.1. | ցանկացածտեսակիմանրէազերծման տուփում, այնբացելուցհետո՝ մինչև 24 ժամ, |  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 38.2. | չբացված առանցֆիլտրիմանրէազերծման տուփում՝ 72 ժամ, |  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 38.3. | չբացված ֆիլտրունեցողմանրէազերծման տուփում՝ 21 օր, |  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 38.4. | առանց փաթեթավորման մանրէազերծման տուփում մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակները՝ մանրէազերծ սեղանի վրա՝ 6 ժամ |  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 39. | Մանրէազերծսեղանըպատրաստելուց անմիջապես հետոնշվումենպատրաստման ամիսը, ամսաթիվը, ժամը, | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի  սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 66 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
| 40. | Ցանկացած տեսակի մանրէազերծման տուփը բացելուց հետո նշվում են բացելու ամիսը, ամսաթիվը, ժամը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի  սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 66 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
| 41. | Գոլորշայինմեթոդով մանրէազերծմանսարքերի աշխատանքայինռեժիմիգրանցումներն իրականացվումենհամապատասխան մատյանում:  **Նշում 3\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն  հրամանի հավելված, կետ 64 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային |  |
| 42. | Օդայինմանրէազերծողսարքերում  բժշկական արտադրատեսակները բեռնելիս՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն  հրամանի հավելված, կետ 72 |  |  |  |  |  |  |
| 42.1. | մանրէազերծմանխցումմետաղականցանցի վրադասավորվում ենմեկ շերտով, առանցիրար հպվելու, բացվող գործիքներըբացված վիճակում, |  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 42.2. | խոշորբժշկական արտադրատեսակները տեղադրվումեն մանրէազերծողսարքի խցիկի վերին դարակում, որպեսզի չխոչընդոտեն դեպիվերտաք օդիհոսքին: |  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 43. | Նախքան oդային մանրէազերծումն սկսելը, բժշկական արտադրատեսակները չորացվում են` դասավորվում մանրէազերծված սավանի վրա` մինչև տեսանելի խոնավության վերանալը: | ՀՀառողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանիհավելված, կետ 73 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 44. | Կրաֆթ թղթով փաթեթավորված բժշկական արտադրատեսակների փաթեթի վրա նշվում են մանրէազերծման ամսաթիվը և մանրէազերծում կատարած բուժքրոջ ստորագրությունը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 70 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 45. | Չորօդով մանրէազերծմանսարքերի աշխատանքայինռեժիմիգրանցումներն իրականացվումենհամապատասխան գրանցամատյանում:  **Նշում 4\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 76 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային |  |
| 46. | Գլասպերլենային մանրէազերծման համար չոր փաթեթավորված բժշկական արտադրատեսակներն ամբողջությամբ տեղադրվում են շիկացած ապակյա գնդիկներով լցված խցիկի մեջ` առնվազն 15 մմ խորությամբ, 20-180 վայրկյան տևողությամբ: Մանրէազերծման տևողությունն ընտրվում է տվյալ սարքի  կիրառման հրահանգի համաձայն: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 79 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Հարցում Փաստաթղթային Լաբորատոր |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Քիմիականնյութերիլուծույթներով մանրէազերծում իրականացնելիս՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն  հրամանի հավելված, կետ 82 |  |  |  |  |  |  |
| 47.1. | մանրէազերծողնյութիմնացորդները բժշկական արտադրատեսակների վրայիցլվացվումեն առատ մանրէազերծ ջրով`ասեպտիկ պայմաններում, |  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 47.2. | քիմիականնյութերիլուծույթներում մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակները լվացվում ենմանրէազերծ ջրովև անմիջապես օգտագործվումկամ դասավորվումեն մանրէազերծ սեղանի վրակամտեղադրվում ենմանրէազերծ տուփերում(բիքսերում) մանրէազերծ սավանովկամթանզիֆե անձեռոցիկովփաթաթված`պահպանելով տվյալտեսակիբիքսիպահպանմանը ներկայացվողպահանջները`կիցհրահանգի համաձայն, |  |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային Լաբորատոր |  |
| 47.3. | քիմիականնյութերիլուծույթներով մանրէազերծումըկատարվումէհերմետիկ փակվողապակյա, մետաղյա, ջերմակայուն պլաստմասսայե, արծնապատ(առանց վնասման) տարողություններում, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.4. | քիմիականնյութերիլուծույթներով բժշկական արտադրատեսակներն մանրէազերծման ենենթարկվումչոր վիճակում`պահպանելով տվյալնյութի կից հրահանգովպահանջվող մանրէազերծման պահաժամը, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 47.5. | քիմիական մանրէազերծման աշխատանքներնիրականացվումեններհոս- արտաձիգօդափոխությամբկամլավ օդափոխվողտարածքում`պահպանելով անվտանգությանկանոնները, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 47.6. | մանրէազերծողքիմիական նյութի աշխատանքայինլուծույթըպատրաստվումէ նյութինկիցհրահանգին համապատասխան։ |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 48. | Բժշկական արտադրատեսակների բոլոր խոռոչներն ու խողովակները լցվում են աշխատանքային լուծույթով և մանրէազերծման ողջ ընթացքում գործիքի վրա ապահովվում է 1 սմ-ից ոչ պակաս լուծույթի շերտի հաստությունը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն  հրամանի հավելված, կետ 83 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 49. | Էնդոսկոպները (ներդիտակները) լվանալուց հետո չորացվում են 70% սպիրտով կամ օդի շիթով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն  հրամանի հավելված, կետ 83 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 50. | Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծված էնդոսկոպները պահվում են մանրէազերծ պայմաններում` հետևելով արտադրողի կողմից ներկայացված շահագործման հրահանգի պահանջներին: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 86 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Լաբորատոր |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Բժշկական արտադրատեսակների լուծույթից հանելու, մանրէազերծ ջրով լվանալու և չորացնելու ողջ ընթացքում բուժանձնակազմն օգտագործում է անհատական պաշտպանության միջոցներ` դիմակ, մանրէազերծ խալաթ, բժշկական գլխարկ և ձեռնոցներ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն  հրամանի հավելված, կետ 84 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 52. | Բազմակիօգտագործմանհամար նախատեսված քիմիական լուծույթներ կիրառելիս, յուրաքանչյուրօգտագործումից առաջ թեստ-զոլիօգնությամբորոշվումէ լուծույթիպիտանելիությունը`ազդողնյութի արդյունավետնվազագույնխտությունը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 85 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 53. | Գազային մանրէազերծող սարքերում մանրէազերծումն իրականացվում է ապահովելով բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծման պահաժամը և փաթեթավորման պահանջները՝ արտադրողի  հրահանգին համապատասխան: | ՀՀառողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանիհավելված, կետ 87 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 54. | Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծումն իրականացվում է գազային մանրէազերծող սարքերում` սարքի հրահանգին համապատասխան: | ՀՀառողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանիհավելված, կետ 88 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 55. | Բժշկական արտադրատեսակները մինչ գազային մանրէազերծումը չորացվում են: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 90 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հարցում |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | Էթիլեն օքսիդով բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծումն իրականացվում է թղթե, մագաղաթե, կրաֆթ- թղթի երկտակ փաթեթի կամ հատուկ այդ մեթոդի համար նախատեսված փաթեթների մեջ, իսկ փաթեթների տեղափոխումը` փակ վիճակում` տուփերով կամ գործվածքե պարկերով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 91 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Լաբորատոր |  |
| 57. | Ջրածնի գերօքսիդի հիմքիվրա մանրէազերծումըկատարվումէպլազմային մանրէազերծողսարքում`համաձայն տվյալ սարքինկիցհրահանգիպահանջների: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 92 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |
| 58. | Պլազմայինմանրէազերծմանպահանջներն են. | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 95 |  |  |  |  |  |  |
| 58.1. | մանրէազերծմանտևողությունը 28-72 րոպե, |  |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային |  |
| 58.2. | բժշկականարտադրատեսակների մանրէազերծումն իրականացվումէ միայն փաթեթավորված, |  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
| 58.3. | փաթեթավորված բժշկական արտադրատեսակները պլազմային մանրէազերծումիցհետո պահվումեն ասեպտիկպայմաններում: |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Լաբորատոր |  |
| 59. | Քիմիականմեթոդովմանրէազերծման ռեժիմիհսկողության արդյունքները գրանցվումենհամապատասխան գրանցամատյանում:  **Նշում 5\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 96 |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. | Օզոնայինմեթոդով մանրէազերծողսարքերում բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծմանպահաժամըև փաթեթավորմանպահանջներըկատարվում ենսարքնարտադրողի հրահանգներին համապատասխան: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 97 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Փաստաթղթային Լաբորատոր |  |
| 61. | Պահպանվումենմանրէազերծված բժշկականարտադրատեսակների պահպանմանժամկետները՝ ըստփաթեթավորման տեսակների։  **Նշում 6\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 99 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 62. | Փաթեթների վրա նշվում են մանրէազերծման ամսաթիվը և օգտագործման վերջնաժամկետը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 100 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 63. | Վերջնաժամկետը չլրացած, սակայն վնասված, խոնավացած, պատռված, ծակված կամ ավելորդ նշումներով փաթեթները կրկին ենթարկվում են ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 101 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 64. | Մանրէազերծ սեղանը պատրաստվում է անմիջապես բժշկական միջամտությունից առաջ: Մանրէազերծ սեղանի պիտանելիության ժամկետը լրանալուց հետո չօգտագործված և վերջնաժամկետը լրացած, սակայն չօգտագործած բժշկական արտադրատեսակները ենթարկվում են մանրէազերծման: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 102 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային Դիտողական Հարցում |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65. | Փաթեթավորված կամ մանրէազերծման տուփովկատարված մանրէազերծումից հետոմի բաժանմունքից մյուսը, կենտրոնական մանրէազերծման  բաժանմունքից բաժանմունքներ կամ վիրասրահ բժշկական  արտադրատեսակները տեղափոխվում ենսավանովծածկված, որըհեռացվումէ  մինչևմաքուրգոտիմտնելը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 106 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
| 66. | Մանրէազերծողսարքըշահագործողանձի կողմից ամենօր, յուրաքանչյուրշրջափուլի ժամանակիրականացվումէմանրէազերծող սարքի աշխատանքիհսկողությունհետևյալ մեթոդների կիրառմամբ. | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 109 |  |  |  |  |  |  |
| 66.1. | ֆիզիկականմեթոդ` իրականացվում է ջերմաստիճանի, ճնշման, պահաժամի և հարաբերական խոնավության օպերատիվ հսկողություն, |  |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային Դիտողական |  |
| 66.2. | քիմիականմեթոդ`կիրառվումեն քիմիական նյութեր, որոնց գույնը ևագրեգատային վիճակը փոխվումէ(հալվումեն) այն ջերմաստիճանում, որըմոտէ մանրէազերծմանհամար անհրաժեշտ ջերմաստիճանին: |  |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային Դիտողական |  |
| 67. | Օգտագործվումեն քիմիականզգայորոշիչներ՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ **1** 0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.1. | արտաքին զգայորոշիչներ, որոնք փակցվումենբժշկական արտադրատեսակներիփաթեթների վրաևգնահատվումենանմիջապես մանրէազերծմանավարտիցհետո, |  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 67.2. | ներքինզգայորոշիչներ, որոնք տեղադրվումեն մանրէազերծվողբժշկական արտադրատեսակներիհետ փաթեթիներսում՝ անկախփաթեթի տեսակից և գնահատվում են փաթեթներըբացելուց հետո: |  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 68. | Իրականացվումէ բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծման որակի հսկողություն մանրէաբանական մեթոդով։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 1**1** |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային Լաբորատոր |  |
| 69. | Մանրէազերծ նմուշների մանրէաբանական հետազոտություններն իրականացվում են բժշկական կազմակերպության մանրէաբանական լաբորատորիայում կամ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա նման գործունեություն ծավալող կազմակերպությունում` պայմանագրային հիմունքներով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 117 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային |  |
| 70. | Մանրէաբանական հետազոտությունները կազմակերպվում են պլանային՝ ամիսը մեկ անգամ պարբերականությամբ, ինչպես նաև արտահերթ` համաճարակաբանական ցուցումներով կամ մանրէազերծման գործընթացում թերություններ և խախտումներ հայտնաբերելիս: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 118 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային Լաբորատոր |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71. | Կատարվում է մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման որակի հսկողություն մանրէաբանական հետազոտությունների իրականացմամբ բժշկական կազմակերպության մանրէաբանական լաբորատորիայում կամ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա նման գործունեություն ծավալող կազմակերպությունում` պայմանագրային հիմունքներով, որոնք արձանագրվում են։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 121 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային Լաբորատոր |  |
| 72. | Պլանային և համաճարակաբանական ցուցումով հսկողության նպատակով ախտահանման որակի նմուշառում կատարվում է սանիտարացուցադրական մանրէների, ախտածին և պայմանական ախտածին մանրէների հայտնաբերման վերաբերյալ։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 121 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային Լաբորատոր |  |
| 73. | Ստացիոնար բժշկական կազմակերպությունում ընթացիկ սանիտարական հսկողության ժամանակ մանրէաբանական հետազոտության են ենթարկվում օդային միջավայրը, բժշկական գործիքները, այդ թվում՝ կարի և վիրակապական նյութերը, վիրահատական սպիտակեղենը, բուժանձնակազմի ձեռքերը և հագուստը, նորածինների և կանանց խնամքի միջոցները, դեղամիջոցները, արտաքին միջավայրի տարբեր օբյեկտները (գույքը, ներառյալ սարքավորումները, մակերեսները)՝ 2 մահճակալին` 1 լվացուկից ոչ պակաս հաշվարկով։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 121 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74. | Ստացիոնար բժշկական կազմակերպությունում պահպանվում են մանրէազերծման որակի հսկողության համար պահանջվող հետազոտությունների ծավալները։  **Նշում 7\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 121 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային |  |
| 75. | Առողջության առաջնային պահպանման և ստոմատոլոգիական ծառայություն մատուցող կազմակերպություններում պահպանվում են շրջակա միջավայրի մակերեսներից ախտահանման որակի և բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծման որակի նկատմամբ հսկողության համար պահանջվող հետազոտությունների ծավալները:  **Նշում 8\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 124 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային |  |
| 76. | Ներքին հսկողության ընթացքում հայտնաբերված միկրոօրգանիզմները հետազոտվում են նաև ախտահանիչ նյութերի նկատմամբ զգայունության վերաբերյալ, որն իրականացվում է բժշկական կազմակերպության մանրէաբանական լաբորատորիայում կամ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա նման գործունեություն ծավալող կազմակերպությունում` պայմանագրային հիմունքներով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 126 |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային |  |

**Ծանոթություններ Նշում 1\***

**ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ**

**ՄԱՔՐՄԱՆ, ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ**

**Բաժանմունք**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Բժշկական  արտադրատեսակների | | Մաքրում | | Մաքրող նյութի անվանում | Ախտա- հանում | Ախտահանող նյութի | | Ախտահանման  ռեժիմ | | Կատարողի ստորագրություն |
| լրակազմ  /անվանում | քանակ | մեքենայաց-  ված | ձեռքով | անվանում | խտություն` ըստ կից  հրահանգի (%) | սկիզբ | վերջ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |

# Նշում 2\*

**ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ**

Գրանցման սկիզբը Ավարտված է

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Նախամանրէազերծման մշակման ենթարկված բժշկական արտադրատեսակներ | | Նախամանրէազերծման մշակման որակի հսկողության ենթարկված բժշկական արտադրատեսակների քանակ | Նախամանրէազերծման մշակման որակի հսկողության արդյունքները | | Նախամանրէազերծման մշակման որակի հսկողությունը կատարող անձի ստորագրություն |
| լրակազմ  /անվանում | քանակ | արյան հետքերի  առկայություն | լվացող հեղուկի հետքերի  առկայություն |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

# Նշում 3\*

**ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ**

**ԳՈԼՈՐՇԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ**

Մանրէազերծիչի մակնիշը

Գրանցման սկիզբը Ավարտված է

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Բժշկական արտադրա- տեսակների անվանում  /լրակազմ | Ավտոկլավի միացման ժամ | Մանրէազերծման ռեժիմ | | | | Մանրէազերծիչ սարքի աշխատանքի հսկողություն  (քիմիական զգայորոշիչ) | Ավտոկլավն աշխատացնողի ստորագրություն |
| սկիզբ, ժամ | վերջ, ժամ | ճնշում | ջերմաստիճան |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |

# Նշում 4\*

**ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ**

**ՉՈՐ ՕԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ**

Մանրէազերծիչի մակնիշը

Գրանցման սկիզբը Ավարտված է

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Բժշկական արտադրա- տեսակների  /լրակազմ | | Մանրէազերծիչ սարքի միացման ժամ | Մանրէազերծիչ ռեժիմ | | | | Մանրէազերծիչ սարքի աշխատանքի հսկողություն (քիմիական զգայորոշիչ) | Մանրէազերծումը կատարող անձի ստորագրություն |
|  | անվանում | քանակ |  | սկիզբ ժամ | ջերմաս- տիճան  (1800) | վերջ ժամ | հանելու ժամ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

# Նշում 5\*

**ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ**

**ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ**

Գրանցման սկիզբը Ավարտված է

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Բժշկական արտադրատեսակների | | Մանրէազերծող նյութի անվանում/խտություն` ըստ հրահանգի  պահանջի (%) | Մանրէազերծող նյութի պատրաստման ամսաթիվ | Մանրէազերծող նյութում ակտիվ նյութի որոշման արդյունք (թեստերի միջոցով) | Մանրէազերծող սարքի միացման ժամ/կամ քիմիական լուծույթի մեջ ընկղման ժամ | Մանրէազերծման ռեժիմ | | Կատարող անձի ստորագրություն |
| անվանում | քանակ |  | սկիզբ ժամ | վերջ ժամ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

# Նշում 6\*

**ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Փաթեթի տեսակը** | **Պահպանման**  **ժամկետը** |
| Թուղթ, կտոր-գործվածք և այլ նյութեր, որոնք պարունակում են ցելյուլոզա | 3 օր |
| Երկշերտ թուղթ, կտոր՝ սինթետիկ հիմքի վրա | 2 ամիս |
| Թղթե և պլաստիկե համակցված նյութ ապարատով ջերմության միջոցով փակած  զգայորոշիչ փաթեթավորման ժապավենով փակած | 6 ամիս  3 ամիս |
| Առանց ֆիլտրի մետաղական տուփ | 3 օր |
| Ֆիլտրով մետաղական տուփ | 21 օր |

# Նշում 7\*

Ստացիոնար բժշկական կազմակերպությունում կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքի առկայության դեպքում մանրէազերծման որակի հսկողության են ենթարկվում միաժամանակ մանրէազերծված նմուշների 1%-ը, սակայն 3-ից ոչ պակաս:

Կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքի բացակայության դեպքում, եթե մանրէազերծման գործընթացը կազմակերպվում է բաժանմունքներում, մանրէազերծման որակի հսկողության ենթակա են յուրաքանչյուր մանրէազերծման սենքի համար առնվազն 3 նմուշի հաշվարկով, բայց ոչ պակաս բայց 10 նմուշից (եթե կազմակերպությունում առկա է մինչև 3 մանրէազերծման սենք), ինչպես նաև միջամտություն իրականացնող յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար 3 նմուշի հաշվարկով, բայց 10 նմուշից ոչ պակաս (եթե կազմակերպությունում առկա է մինչև 3 աշխատասենյակ):

# Նշում 8\*

Առողջության առաջնային պահպանման և ստոմատոլոգիական ծառայություն մատուցող կազմակերպություններում շրջակա միջավայրի մակերեսներից ախտահանման որակի և բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծման որակի նկատմամբ նմուշառումն իրականացվում է պացիենտի զննման, ախտորոշման յուրաքանչյուր աշխատասենյակից, կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքից 3 լվացուկի հաշվարկով, բայց 10 լվացուկից ոչ պակաս, եթե կազմակերպությունում առկա է մինչև 3 աշխատասենյակ: Կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքի առկայության դեպքում մանրէազերծման որակի վերաբերյալ հսկողության են ենթարկվում միաժամանակ մանրէազերծված նմուշների 1%-ը:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է | v |  |  |
| 2. | «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |  | v |  |
| 3. | «Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում |  |  | v |

# Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանով հաստատված N 3.1.1- 029- 2015 սանիտարական կանոններ և հիգիենիկ նորմատիվներ:

# Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող »:

(ստորագրություն) (ստորագրություն)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

01.04.2022